            前段 8吋 化學清洗蝕刻工作站設備簡介
前段 8 吋化學清洗蝕刻工作站，為國內廠商所生產之半自動化學清洗機，共計配置5個化學槽及5個附屬快沖槽；其中 4 個化學槽及其附屬快沖槽，適用於高溫及高真空製程前之 8 吋晶圓清洗作業。另配有一化學槽及附屬快沖槽，適用於前段薄膜圖形蝕刻後之光阻去除作業。
本設備適用於標準 8 吋 Si 晶圓清洗及光阻剝除；其中，
清洗區：嚴禁破片、金屬材料、有機物、純鍺、矽鍺18％↑、玻璃、
High K、Low K 及 III/V族材料、NDL FAB 前段製程以外作業過之晶圓進入。
光阻區：嚴禁破片、金屬材料、純鍺、矽鍺18％↑、玻璃、High K、Low
K 及 III/V族材料、NDL FAB 前段製程以外作業過之晶圓進入。
本設備以機械手臂進行單一製程槽與其附屬快沖槽間之傳送，使用者僅需將晶圓置妥在晶舟內，並在製程控制區螢幕上點選所使用的製程條件，再由手臂運作區進行機械手臂之操控點選，即可依程序完成該製程槽及快沖槽之作業。而後可依製程需求進行其他清洗步驟或進行晶圓乾燥。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
本設備以定量幫浦計量入料，故能提供精準之化學品濃度配製；使用機械手臂進行晶圓之傳送，故能提供高潔淨度及高安全性之作業環境；以高效率之PCL 模組進行人機驅動，故能提供高自動化之設備運轉模式。
對於晶圓清洗後表面之殘存化學品處理，能提供高阻值及純淨之去離子水進行清洗，也因配有靈敏之水阻值計，對於晶圓清洗後之廢水回收與再利用更有助益。
[image: image1.jpg]



前段 8 吋化學清洗蝕刻工作站，設備配置說明：
1.本設備所使用的化學藥品計有：硫酸（H2SO4 96％）、鹽酸(HCl 31％)、氨水（NH4OH29％）、雙氧水（N2O2 36％）、氫氟酸（HF 49％），以上藥品均由廠務端化學品中央供應系統供應再輸送至設備端，由設備自動調配製程所需濃度，用以提供安全、潔淨及穩定之製程條件。
2.設備上方提供 3 個進氣源，經高度潔淨過濾（ULPA）後,送至設備製程區；製程區的廢氣再由設備上方配有之酸、鹼、氟系化學品抽氣管路連接至廠務端之廢氣處理系統。
3.本設備其電控系統使用之 PLC 螢幕輸出，採中文/英文共用人機介面操控；使用者得選用易於操作及判讀製程資訊之介面。
4.設備後方，分別配有：鹽酸、氨水、雙氧水、氫氟酸,之化學品緩衝槽，當緩衝槽液位不足時，設備端將自動向廠務端供應系統索取化學品補至緩衝槽液位內特定高度，以隨時提供製程槽配製任一化學品所需。
5.單一製程槽內之化學品濃度配比，是由微量形之定量幫浦料自化學品緩衝槽入料至製程槽；得以配製高精度之化學品混合液，提供各類製程需求所用。
6.化學槽之選用說明：
  SC-1 槽：石英材質；為超高音波震盪循環槽，搭配 In line heater
           之溫控及槽體循環過濾設計；除由化學品直接與晶圓表面上之污染物進行化學反應外，並藉由超高超音波震盪功能之輔助，獲得潔淨度與平坦度均具之製程結果。
SC-2 槽：石英材質；為靜置槽，由槽體內部鑲嵌加熱系統進行溫控
           。由化學品直接與晶圓表面上之污染物進行化學反應，用以去除金屬污染物。
DHF 槽：PVDF 材質；為一配有 BELLOWS PUMP 並搭配外掛式恆溫循環系統之循環槽；由化學品直接與晶圓表面上俱生氧化層進行化學反應，並藉 BELLOWS PUMP 循環特性及濾材之過濾，獲得潔淨度與均勻度（U％）均具之製程結果。
SPM#1 槽：石英材質；為靜置槽，由槽體內部鑲嵌加熱系統進行溫
控。由化學品直接與晶圓表面上之污染物進行化學反應，用以去除有機污染物。
SPM#2 槽：石英材質；為靜置槽，由槽體內部鑲嵌加熱系統進行溫
控。由化學品直接與晶圓表面上之污染物進行化學反應，用以去除光阻污染物。
QDR 槽：PVDF 材質，提供高阻值之純水，藉以去除經化學反應後可溶於水之污染物及晶圓表面殘存之化學藥品。其配有 N2 Bubble 及自動化流程;可避免水痕、增進清洗效益及確保製程品質。
7. 本設備之附屬設備為：8吋晶圓旋乾機（SPIN/RISE Dryer） 2 台，用以進行晶圓清洗或光阻去除後之晶圓乾燥。
其動作原理為：以高速旋轉產生離心力繼而將晶圓表面之水分去除，其中並配置了靜電消除器，用以消除晶圓表面因高速旋轉與氮氣摩擦而產生之靜電，以防止靜電會再次吸附微塵粒於晶圓表面。
