In-line SEM(線上型電子顯微鏡)-儀器簡介

設備編號：CF-L06
設備名稱：線上電子顯微鏡(In-line SEM)

放置位置：Class 10
機台型號：HITACHI S-6280H

機台功能

In-line SEM主要用途為線上產品線寬量測，又稱CD-SEM，其特點為WAFER無須經過切片或鍍金屬膜等預處理步驟，即可觀察及量測光阻、絕緣層及金屬層等之圖案，本量測設備屬於非壞性檢測，量測完成之WAFER可以繼續進行下一製程步驟，因此稱為線上型電子顯微鏡。

本機台僅能量測線寬，由於試片無法傾斜，因此無法觀察試片斷面，本機台主要規格如下：

1. 加速電壓：0.7～1.3kv
2. 放射電流：3～20mA
3. 電子槍：冷陰極場發射電子源(CCFE)
4. 解析度：6 nm(GOLD)
5. 放大倍率：100X～150000X
6. 試片尺寸：6"晶圓 (平邊)
7. 影像旋轉：-50°～95°
8. 真空度：≦1×10-7Pa（電子源）
機台的限制（材料，參數範圍等）


特殊注意事項：

1. 試片必須合於規定的尺寸及材質，試片底材：Si，試片尺寸：6 inch,具有單一平邊。

2. 試片須完整，不可有缺角或裂紋。 

3. 因電子腔內為高度真空，故試片不得為揮發性物質、不得為在電子束掃描時具揮發性之物質。
4. 試片若含光阻，必須先做完硬烤(HARD BAKE)，才可將試片送入。

5. 試片不得含有磁性物質。

[image: image1.jpg]2ess





